## 第二批.
2026-005项目清单
包号 | 耗材名称 | 规格 型号 | 单位 | 最高限单价 （元） | 预估年使用量 | 核心参数 | 产品用途 | 备注
1 | 玻切头 | 23G-25G（单向切割和双向切割） | 个 | 1800-2500 | 10 | 一次性使用，单向切割速度7500次，双向切割速度15000次 | 与设备玻切功能连接，用于眼科玻璃体视网膜手术中眼后段玻璃体的切割 | 设备配套耗材：超乳玻切一体机（型号：BL15455）
| 硅油注吸套包 | 23G-25G | 个 | 1200 | 20 | 一次性使用，内含：20G，23G，25G硅油针头，注射器，套管座适配器， | 用于眼科玻璃体视网膜手术中控制硅油的灌注或抽吸
| 玻切套包 | 基础联合玻切套包，带注压附件 23G广视野照明光纤联合功能玻切套包，7500CPM 23G广视野照明光纤联合功能玻切套包，15000CPM 23G照明光纤联合功能玻切套包，15000CPM 25G照明光纤联合功能玻切套包，15000CPM | 个 | 4000-6800 | 100 | 一次性使用，内含：玻切管路，玻切穿刺刀，玻切头，照明光纤等。单向切割速度7500次，双向切割速度15000次。 | 与设备玻切功能连接，用于眼科玻璃体视网膜手术中，眼内穿刺，眼内照明，玻璃体切割，气液交换
| 气液交换管路 | / | 个 | 800 | 10 | 一次性使用，内含过滤阀 | 用于眼科玻璃体视网膜手术中眼内液体和气体的交换
| 眼内照明光纤 | 23G-25G（广视野光纤） | 个 | 1000 | 27 | 一次性使用，23G和25G，照明角度≥105度，头端斜面设计 | 与设备光源功能连接，用于眼科玻璃体视网膜手术中眼内照明
| 灌注套管 | / | 袋 | 150 | 20 | 一次性使用，材质为硅橡胶 | 用于眼科白内障超声乳化手术为眼内提供液流灌注
| 超乳套包 | / | 个 | 450-680 | 10 | 一次性使用，内含：积液盒，管路，测试帽，灌注套管等 | 与设备超乳功能连接，用于眼科白内障超声乳化手术中液体的灌注和吸除
| 一次性使用眼内激光光纤 | 23G弯头带照明、25G弯头、25G弯头带照明 | 根 | 1400-2000 | 20 | 一次性使用，23G和25G，23G弯头带照明、25G弯头、25G弯头带照明 | 与设备激光功能连接，用于眼科眼底激光光凝手术
2 | 硬性角膜接触镜 | 高视高清RGP基础款/基础款 （环曲定制） 高视高清RGP离焦定制/离焦定制 (环曲定制） 高视高清RGP老视定制/老视定制 （环曲定制） | 片 | 1188-3288 | 60 | 1.镜片前后表面为单焦球面设计。 2.材料：BostonXO 3.透氧系数：(Dk) 100 [x10⁻¹¹ (cm²/s) (mLO₂/(mL·hPa)) @35°C] 4.镜片颜色：左眼为蓝色，右眼为绿色。 5.基弧半径: (BC) 7.30mm ~ 8.60mm (0.05mm/档) 6.片径总直径:9.30mm ~ 9.80mm (0.1mm/档) 7.光学区直径:7.40mm~7.70mm; 8.中心厚度:0.16mm~0.39mm; 9.后顶焦度范围:-20.00D~+10.00D(可定制-25.00D~+25.00D); 10.镜片设计： • 基弧：渐进e值多段非球面设计 • 边缘：多弧段非球面设计 • 工艺：一体切削成型免抛光工艺 • 特殊设计：增加离焦设计和老花设计 11.镜片 UV 吸收类别:2 类; 12.邵氏硬度:81D; 13.接触角:49°; 14.力学性能:接触镜的变形量达到30%时，边缘特定点所受的力应大于 45g;接触镜的变形量达到70%时，镜片不破裂，此时所承受的变形力应不小于 180g。 15.离焦设计RGP，离焦量2.0/2.5/3.0 可调 16.离焦设计RGP，离焦环直径3.5—4.5MM可调 17.老视设计RGP，离焦量是1.0/1.5/2.0 可选 18.散光定制 (Toric) 支持环曲面设计，可矫正角膜散光 | 该产品采用光学原理矫正近视、远视。
备注：本项目说明中所提出的条款技术规格、要求、参数和标准仅系说明并非进行限制，供应商可提出替代的技术规格、要求、参数和标准，并在技术文件中详细说明，但该替代应不低于磋商文件的规定和要求。如果提报耗材有附带产品需同时提交附带产品所需资料。