## 第二批.
2026-006项目清单
包号 | 耗材名称 | 规格 型号 | 单位 | 最高限单价 （元） | 预估年使用量 | 核心参数 | 产品用途 | 备注
1 | 一次性内窥镜保护套 | 全长：350mm 有效工作长度：265mm 头端最大外径：20mm 护套工作通道内径：3mm | 套 | 50 | 300 | 1.由复式管、塞子、接头、夹子、法兰、喷洒头、带定距管口（镜片）、硅胶管封组成。 2.全密封式内窥镜套管，无菌。 3.护套全长：350mm 有效工作长度：265mm 头端最大外径：20mm 护套工作通道内径：3mm 4.护套3个通道：注水、打气、活检治疗三个通道。 5.护套与扩张器一体包装。 | 产品配合电子直乙结肠镜专人专用，降低交叉感染风险，节省时间提高诊疗效率。 | 设备配套耗材：电子直乙结肠镜+电子直乙结肠镜主机（型号：D001A+D00）
2 | 一次性医用激光光纤 | 各型号输出波长：400~2200nm | 根 | 3000 | 100 | 与科室现有钬激光治疗机（EMS） 配套使用； 输出波长为400~2200nm。 | 用于传输激光能量。 | 设备配套耗材：钬激光治疗机（EMS）型号：Laser Clast
3 | 超声手术系统-刀具 | 超声骨刀/内镜下超声骨刀 各型号规格 | 把 | 4700-9600 | 各型号规格年用量约：200把 | 1.适配速迈超声手术系统设备。 2.无需使用转接头，不影响主机输出功率。 3.功能：用于骨组织切割磨削和乳化吸引功能。 4.工作频率：≥40KHz。 5.最大振幅：≥150μm。 6.刀具材料：钛合金。 7.刀具长度：50mm~400mm，具有不同规格。 8.刀具种类≥10种。 9.磨骨时刀尖可扭转摆动。 10.磨骨时扭转摆动角度：≥10°。 11.具有勺型刀头，可用于刮削。 12.具有球形刀头，可用于骨面打磨。 13.具有中心孔内径≤1mm刀头，适用于神经外科显微手术，能够精准打击目标组织。 | 用于骨科及神经外科手术切磨削骨组织及切割肿瘤组织。 | 设备配套耗材：超声手术系统（型号：GM4LBN）
| 超声手术系统-刀头 | 超声吸引骨刀 各型号规格 |  | 4800-5600
4 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 200ml/200ml | 套 | 100 | 1200 | 1、内含：注射器：200ml针筒，穿刺器式吸药器、多通道连接管180cm 2、一次性使用，环氧乙烷灭菌 | 为配套 CT 高压注射泵、MRI 高压注射 泵、DSA 高压注射泵及超声检査和心血 管造影时推注造影剂的器械。 | 设备配套耗材：CT高压注射器（设备型号：CT-S201)
5 | 射频肿瘤消融系统-射频消融电极 | 针杆尺度：长度 80-150mm，直径1.2-1.5mm。工作端长度5-30mm。 | 支 | 7716 | 400 | 1、可配合为尔福牌WE7568系列主机使用。 2、针杆尺度：长度 80-150mm，直径1.2-1.5mm。工作端长度5-30mm。 3、射频输出指示：针柄有指示灯，可以随时监控射频电极的工作情况。 4、电极的尖端为三棱形，穿刺更容易。 5、配有系列化的消融电极，单靶点消融直径为 0.8-3.5厘米。 6、水冷位置靠近针尖，能够起到很好的冷却效果，防止结痂炭化。 7、有针道消融功能，防止转移。 8、针杆有刻度线，可作为穿刺参考。 9、针杆强度大韧性好，能更好的实现术中需要的各种操作 | 手术设备附件，与射频手术设备配合使用，用于非内窥镜外科手术（供临床普通外科手术、妇科手术、甲状腺手术、乳腺手术中），对组织的凝血和消融。 | 设备配套耗材：射频肿瘤消融系统（型号：WE7568-Ⅱ型）
6 | 神经监护气管插管 | 各型号规格 | 套 | 2200-2700 | 各型号规格年用量约：300 | 1、需包含气管插管内径由55mm-85mm的不同规格。 2、需包含用于甲状腺开放、腔镜，以及面神经、膈神经、非预期手术需要神经监测的不同型号组合。 3、需明确四根接触电极线具有不同颜色，以示区别。 4、需配有充气气囊的聚氯乙烯（PVC）弹性体气管插管 5、不锈钢电极丝应嵌于插管管身内，保证插管表面光滑。 6、皮下针电极线以平行线方式整合，线路不能凌乱，减少短路风险。 7、每个插管内应配备相应导丝。 8、灭菌有效期至少为3年。 | 与兼容的设备联合使用，术中提供通气气道并监测喉内肌肉、神经活动。
7 | 连续性血液净化用透析滤过器及配套管路 | Prismaflex ST100set | 套 | 2100 | 20 | 1.要求可以匹配用于与Prismaflex或PrisMax连续性血液净化装置配合使用，用来提供连续性血液净化。 2.要求需是一体化配套耗材 3.要求中空纤维材质：甲基丙烯磺酸钠-丙烯腈共聚物＋聚乙烯亚胺 4. 滤器操作需求规格 要求最大TMP*（mmHg/kPa）：≥450/60 要求最大血液侧压力（mmHg/kPa）：≥500/66.6 要求血流速范围：≥ 75 - 400 mL/min 5. 物理需求规格 要求有效表面积≤1.0m² 要求中空纤维内径（湿）≥240um；重口纤维壁厚度≥50um 6. 体外性能 要求滤器内血液预充容量≥69（±10%） TMP≥100mmHg | 匹配用于与Prismaflex或PrisMax连续性血液净化装置配合使用，用来提供连续性血液净化。 | 设备配套耗材：床旁血滤机（型号：Prismaflex）
8 | 连续性血液净化管路 | TWT-CBP-1J TWT-CBP-5J | 套 | 950 | 50 | 技术参数： 1.血液回路导管为卡盘式管路，非散装管路； 2.能实现枸橼酸抗凝； 3.能实现前稀释、后稀释或前后混合稀释； 4.能实现碳酸氢钠单独补入； 5.管路产品由动脉侧、静脉侧回路组成、主要部件包括：各种接头、采样口、冲洗分支管、泵管、肝素分支管、气体 捕获器、传感器保护器； 6.产品所用原料材质为医用级高分子材料：聚氯乙烯、聚碳酸酯、聚丙烯、聚乙烯、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 (ABS)等； 7.管路包括血液循环回路、置换液通路、废液通路、血浆补入通路等； 8.每类通路均用不同颜色标示； 9.动脉管、静脉管内径：4.4mm,外径：6.8mm; 10.血泵泵管内径：8.1mm,外径：12.2mm; 11.补液泵泵管内径：4.0mm外径：6.8mm; 12.CRRT管路能实现前稀释、后稀释或前后混合稀释； 13.CRRT管路能实现碳酸氢钠单独补入； 14.作为人工肝管路能实现一体机、一套耗材完成CPFA模式治疗，耗材成本低； 15.作为人工肝管路能搭配血浆分离器和血浆成份分离器相对选择性清除致病因子； 16.作为人工肝管路能搭配血浆分离器和血浆成份分离器使患者白蛋白丢失量减少； 17.作为人工肝管路能搭配血浆分离器和血浆成份分离器使病人感染和过敏的风险小； 18.作为人工肝管路能搭配血浆分离器和血浆成份分离器所做治疗使用的血浆量是单重血浆置换量的四分之一； | 配合血液净化设备使用，供连续性血液净化治疗时，作为血液体外循环通道及液路通道。 | 设备配套耗材：血液净化设备（型号：SWS-5000）
9 | 膜型血浆成分分离器 | 中空纤维孔径：0.02μm | 支 | 1800 | 10 | 1、材质：中空纤维膜材质 2、由中空纤维、O型环、血液出入口、纤维固定材料、外壳、盖子(滤液侧盖子、血浆侧盖子)组成。 | 用于实施双重滤过血浆交换疗法中，与血浆交 换用血浆分离器并用，通过膜分离方法，从分离出来的 血浆中分离一定分子量的物质为目的。
10 | 膜型血浆分离器 | 纤维膜平均孔径0.3μm；膜面积：0.8㎡ | 支 | 1800 | 20 | 1、材质:中空纤维材质 2、由容器、中空纤维、血液口，血液口用盖、0型环及密封剂所构成 | 用于血浆置换治疗时从血液中分离血浆
备注：本项目说明中所提出的条款技术规格、要求、参数和标准仅系说明并非进行限制，供应商可提出替代的技术规格、要求、参数和标准，并在技术文件中详细说明，但该替代应不低于磋商文件的规定和要求。如果提报耗材有附带产品需同时提交附带产品所需资料。