## 2026-007
2026-007项目清单
包号 | 耗材名称 | 规格 型号 | 单位 | 最高限单价 （元） | 预估年使用量 | 参考参数 | 产品用途 | 备注
1 | 理疗电极片 | 80mm×80mm | 片 | 12 | 500 | 1.理疗电极片由导电硅胶层和其他辅助层组成。 2.理疗电极片为独立包装,用于传输设备电脉冲功能，与设备高度匹配,可提高临床使用效果。 | 配合DJ-R9中频胃肠治疗仪使用，将电疗设备输出的电刺激信号传导到人体皮肤表面。 | 设备配套耗材：中频胃肠治疗仪（型号：DJ-R9）
2 | 一次性测量电极导管 | 单通道电极，双通道电极 | 根 | 2000/900 | 120 | 1、采样频率：pH ≥ 1秒，1KHz≤阻抗≤2KHz 2、pH 值采样速率：1/1Hertz—1/10Hertz 3、采样范围：0≤pH ≤10，100Ω≤ 阻抗≤ 10KΩ 4、pH电极规格：单通道电极，双通道电极 5、pH传感器类型：锑电极 | 匹配医院现有胃肠动力检测系统设备使用，来检测患者上消化道的pH值和阻抗值。 | 设备配套耗材：胃肠动力检测系统（型号：Mancoscan）
| 一次性电极导管防护套 | 尺寸：4.2mm | 个 | 200 | 200 | 产品用途：确保电极导管的性能，有效延长电极导管的使用寿命，减少人力成本，提高工作效率，避免交叉感染。 产品技术要求： 材质：高分子超薄电极保护套膜 | 与我院胃肠动力学检查系统中的电极导管配套使用，对电极导管起保护作用。 | 设备配套耗材：胃肠动力检查系统（型号：Mancoscan）
3 | 胃转流支架系统-回收系统 | 回收管有效长度：500mm； 回收钩有效长度：1800mm； 回收帽有效长度：30mm； 适用内窥镜先端直径：9.6-10.1mm | 套 | 6800 | 30 | PVC 、硅胶、ABS和不锈钢等。 回收管有效长度：500mm； 回收钩有效长度：1800mm； 回收帽有效长度：30mm； 适用内窥镜先端直径：9.6-10.1mm | 隔离食糜与肠道的接触，减少肠道的吸收，在转流期间作为一种辅助生活方式管理体重的产品
| 胃转流支架系统-输送系统 | 支架最大宽度 53mm； 膜管长度：600 mm； 输送器有效工作长度： 1100mm | 套 | 29800 | 30 | 镍钛合金、纯钽、聚乙烯、UHMWPE 、不锈钢、PC和 PTFE等； 支架最大宽度 53mm； 膜管长度：600 mm； 输送器有效工作长度： 1100mm
4 | 一次性使用防针刺动脉血样采集器 | 3ml | 支 | 19.8 | 3000 | 安全性好，适合护士单人单手操作防针刺伤。 抗凝效果好，适合于ICU常见高凝状态的患者，避免血样凝集导致监测设备故障。 | 用于人体动脉血样采集和贮存，所采集的血样供血气分析。
5 | 一次性使用麻醉呼吸机管路 | 双管路 成人 1.6m | 套 | 25 | 200 | 双管路型普通标准型； 成人 1.6m；由管路、Y形件、机器端接头， | 用于与呼吸机等配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道
6 | 一次性使用口腔护理包 | / | 个 | 9 | 2500 | 一次性使用口腔护理包，产品需有检查手套、压舌板、吸引管、冲洗管，海绵刷头不易脱落，表面无毛刺不易损伤口腔黏膜。适合于口腔清洁和护理，配合负压收集装置使用。 | 用于患者的口腔清洁及护理
备注：本项目说明中所提出的条款技术规格、要求、参数和标准仅系说明并非进行限制，供应商可提出替代的技术规格、要求、参数和标准，并在技术文件中详细说明，但该替代应不低于磋商文件的规定和要求。如果提报耗材有附带产品需同时提交附带产品所需资料。