## 2026-007
2026-008项目清单
包号 | 耗材名称 | 规格 型号 | 单位 | 最高限单价 （元） | 预估年使用量 | 参考参数 | 产品用途 | 备注
1 | 甲型流行性感冒病毒抗原检测试剂盒(胶体金法) | 卡型：20人份/盒 | 盒 | 360 | 50 | 本试剂盒用于体外定性检测人口咽拭子样本中的甲型流行性感冒病毒核蛋白抗原。 对甲型流行性感冒病毒，本试剂盒仅针对新型甲型 H1N1 和季节性甲型H3N2 亚型进行完整性能评估和临床验证。 检验原理： 本品采用高度特异性的抗原抗体反应及免疫层析分析技术，通过双抗体夹心法检 测原理来定性检测样本中出现的甲型流行性感冒病毒抗原，检测时，如果待测样本中含有甲型流行性感冒病毒抗原且抗原浓度高于最低检测量，甲型流行性感冒病毒抗原先和标记抗体形成反应复合物，在层析作用下，反应复合物沿硝酸纤维膜向前移动，与硝酸纤维膜上检测区预先包被的流感 A 核蛋白单克隆抗体结合，在检测区（T）内最终形成一条红色条带，此时结果为阳性；相反，如果样本中不含甲型流行性感冒病毒抗原或者抗原浓度低于最低检测量，则检测区无红色条带出现，此时结果为阴性。无论样本中是否存在甲型流行性感冒病毒抗原，一条紫红色条带都会出现在质控区（C） 内，质控区（C）内所呈现的紫红色条带是判定是否有足够样本，层析过程是否正常的标准，同时也作为试剂的内控标准。 主要组成成分： 1. 甲型流行性感冒病毒抗原检测试剂：玻璃纤维上固定胶体金标记的小鼠抗流感 A 核蛋白单克隆抗体，硝酸纤维素膜上检测线处包被小鼠抗流感 A 核蛋白单克隆抗 体，对照线处包被山羊抗小鼠 IgG。 2. 样本提取液主要为磷酸盐缓冲液（PBS）（0.01M PH7.2±0.2）。 其它组成：样本提取管。 | 用于体外定性检测人口咽拭子样本中的甲型流行性感冒病毒核蛋白抗原。
2 | 环孢霉素校准品 | 6瓶(校准品A:9.0ml，校准品B-F:4.5ml/瓶) | 盒 | 2390 | 2 | 主要组成成分：校准品A含有经处理的人全血。校准品B-F含有经处理的人全血和环孢霉素。防腐剂:叠氮钠和ProClin950。 预期用途;体外定量测定人血清中前白蛋白浓度。 储存条件2〜8℃下保存 | 用于对环孢霉素项目进行校准。
| 纤维蛋白(原)降解产物测定试剂盒(免疫比浊法) | R1:稀释缓冲液2*5ml:R2:胶乳试剂2*5ml | 盒 | 1390 | 50 | 纤维蛋白(原)降解产物：组成成分P-FDP缓冲液(P-FDPR1):5mLX2，P-FDP胶乳液(P-FDPR2):5 mLX2;）P-FDP 缓冲液：2-羟基-3- 吗啉丙磺酸（2）P-FDP 胶到,液：抗人FDP 单克隆抗体致敏胶乳， 储存条件2〜8℃下保存，有效期为24个月（禁止冷冻） 参考区间：参考区间5 μg/L 以下 参考区间的确立通过收集195个健康人（日本人群）的血浆样本，采用非参数统计学(单侧上方5%)方式得出以上结论。 产品性能指标：线性试剂的线性范围为2.5〜120 μg/mL | 本产品用于体外定量检测人血浆中的纤维蛋白(原)降解产物(FDP)。
| 一次性使用塑料试管 | 400个*12包 | 箱 | 3600 | 10 | 12mm*75mm | /
3 | 需氧培养瓶、厌氧培养瓶（比色法） | 需氧培养瓶树脂型25mL/瓶30m/瓶； 厌氧瓶树脂型35mL/瓶 | 瓶 | 34 37 | 10000 | 适用于对血液及无菌体液标本进行细菌、真菌及分枝杆菌培养和检测； 检测原理:比色法； 检测技术：瓶外非侵入性连续检测； 单机120瓶位，支持多台联机； 具有连续孵育功能，每隔10min检测一次； 自动监测和判断培养结果的功能（培养阳性和培养阴性）； 提供温度失控报警； 培养瓶为防破碎瓶； 可提供具有抗生素吸附剂的需氧和厌氧瓶； 可提供不同规格：25ml、30ml、35ml瓶子，供成人及儿童使用； 配置可维持不低于30分钟后备电源的不间断电源(UPS)； 温度准确度偏差不超过±1.5℃,波动不超过3.0℃； 仪器和配套培养瓶均为国内生产。 | 用于人体全血样本中需氧菌或兼性厌氧菌、真菌的培养。用于人体全血样本中厌氧菌或兼性厌氧菌的培养。
4 | 脂蛋白(a)校准品M | 1.0ml*3 | 盒 | 1900 | 5 | 主要组成成分：人由来脂蛋白(a) 产品储存条件及有效期：2〜10℃保存，有效期1年。 包装规格：1.0mLx3 校准品深源件：精制脂蛋白（a) （公司内部校准物质） 校准品浓度标示值范围：脂蛋白（a）校准品M：30.0〜50.0mg/dl | 本产品是在自动分析仪上检测血清或血浆中脂蛋白（a）浓度时使用的校准品。
| 复合脂类校准品 | 2.0*3 | 盒 | 1150 | 5 | 主要组成成分：本产品主要组成成分为人血清由来的高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆固醇（CHO）、甘油三酯（TG）。 产品储存条件及有效期：储存方法：2〜10℃，有效期：制造日起1年。 包装规格：2.0mL用×3 校准值范围： HDL:45~70mg/dl LDL:85〜115mg/dl CHO、TG无浓度范国 | 本产品用于检测血清或血浆中高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、总胆固醇、甘油三酯浓度时作为复合校准品。
5 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 600/盒 | 60盒 | 用于体外定性或定量检测人血清或血浆样本中的乙型肝炎病毒表面抗原。 | 用于体外定性或定量检测人血清或血浆样本中的乙型肝炎病毒表面抗原。 | 设备配套耗材： 全自动化学发光测定AutoLumo A2000 Plus
| 乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 600/盒 | 60盒 | 用于体外定性或定量检测人血清或血浆样本中的乙型肝炎病毒表面抗体。 | 用于体外定性或定量检测人血清或血浆样本中的乙型肝炎病毒表面抗体。
| 乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 600/盒 | 60盒 | 用于体外定量测定人血清中的乙型肝炎病毒e抗原的含量 | 用于体外定量测定人血清中的乙型肝炎病毒e抗原的含量
| 乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 600/盒 | 60盒 | 用于体外定量检测人血清中的乙型肝炎病毒e抗体的含量 | 用于体外定量检测人血清中的乙型肝炎病毒e抗体的含量
| 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 600/盒 | 60盒 | 用于体外定量测定人血清中乙型肝炎病毒核心抗体（Anti-HBc）的含量。 | 用于体外定量测定人血清中乙型肝炎病毒核心抗体（Anti-HBc）的含量。
| 醛固酮检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 1300/盒 | 10盒 | 用于定量测定人血清中的醛固酮的含量，临床上用于辅助评价肾上腺皮质功能。 | 用于定量测定人血清中的醛固酮的含量，临床上用于辅助评价肾上腺皮质功能。
| 肾素检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 1300/盒 | 10盒 | 用于体外定量测定人血浆中的肾素（Renin）。 | 用于体外定量测定人血浆中的肾素（Renin）。
| 血管紧张素Ⅱ检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 1300/盒 | 10盒 | 用于测定人血浆中血管紧张素Ⅱ（Angiotensin Ⅱ）的含量。 | 用于测定人血浆中血管紧张素Ⅱ（Angiotensin Ⅱ）的含量。
| 胃蛋白酶原I检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 1800/盒 | 10盒 | 用于测定人血清中胃蛋白酶原Ⅰ(PGⅠ)的含量，不得用于肿瘤诊断。 | 用于测定人血清中胃蛋白酶原Ⅰ(PGⅠ)的含量，不得用于肿瘤诊断。
| 胃蛋白酶原Ⅱ检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 1800/盒 | 10盒 | 用于测定人血清中胃蛋白酶原Ⅱ(PGⅡ)的含量，不得用于肿瘤诊断。 | 用于测定人血清中胃蛋白酶原Ⅱ(PGⅡ)的含量，不得用于肿瘤诊断。
| 胃泌素17检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 1500/盒 | 10盒 | 用于体外定量测定人血清中胃泌素-17（Gastrin-17）的含量。 | 用于体外定量测定人血清中胃泌素-17（Gastrin-17）的含量。
| 抗谷氨酸脱羧酶抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 1900/盒 | 10盒 | 用于定量测定人血清内谷氨酸脱羧酶抗体的含量。临床上用于Ⅰ型糖尿病的辅助诊断。 | 用于定量测定人血清内谷氨酸脱羧酶抗体的含量。临床上用于Ⅰ型糖尿病的辅助诊断。
| 抗胰岛素抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 1900/盒 | 10盒 | 用于定量测定人血清内抗人胰岛素抗体（IAA）的含量。 | 用于定量测定人血清内抗人胰岛素抗体（IAA）的含量。
| 胰岛素样生长因子-1检测试剂盒 | 100测试/盒 | 盒 | 2900/盒 | 10盒 | 用于测定人血清中胰岛素样生长因子Ⅰ（IGF-Ⅰ）的含量。 | 用于测定人血清中胰岛素样生长因子Ⅰ（IGF-Ⅰ）的含量。
备注：本项目说明中所提出的条款技术规格、要求、参数和标准仅系说明并非进行限制，供应商可提出替代的技术规格、要求、参数和标准，并在技术文件中详细说明，但该替代应不低于磋商文件的规定和要求。如果提报耗材有附带产品需同时提交附带产品所需资料。