## 2026-010
2026-010项目清单
包号 | 耗材名称 | 规格 型号 | 单位 | 最高限单价 （元） | 预估年使用量 | 参考参数 | 产品用途 | 备注
1 | 一次性测量电极导管 | 单通道电极，双通道电极 | 根 | 2000/900 | 120 | 1、采样频率：pH ≥ 1秒，1KHz≤阻抗≤2KHz 2、pH 值采样速率：1/1Hertz—1/10Hertz 3、采样范围：0≤pH ≤10，100Ω≤ 阻抗≤ 10KΩ 4、pH电极规格：单通道电极，双通道电极 5、pH传感器类型：锑电极 | 匹配医院现有胃肠动力检测系统设备使用，来检测患者上消化道的pH值和阻抗值。 | 设备配套耗材：胃肠动力检测系统（型号：Mancoscan）
| 一次性电极导管防护套 | 尺寸：4.2mm | 个 | 200 | 200 | 产品用途：确保电极导管的性能，有效延长电极导管的使用寿命，减少人力成本，提高工作效率，避免交叉感染。 产品技术要求： 材质：高分子超薄电极保护套膜 | 与我院胃肠动力学检查系统中的电极导管配套使用，对电极导管起保护作用。 | 设备配套耗材：胃肠动力检查系统（型号：Mancoscan）
2 | 一次性使用口腔护理包 | / | 个 | 9 | 2500 | 一次性使用口腔护理包，产品需有检查手套、压舌板、吸引管、冲洗管，海绵刷头不易脱落，表面无毛刺不易损伤口腔黏膜。适合于口腔清洁和护理，配合负压收集装置使用。 | 用于患者的口腔清洁及护理
3 | CD3-FITC/CD16+56-PE/CD45-PerCP-Cy5.5/CD4-PC7/CD19-APC/CD8-APC-Cy7 荧光单克隆抗体试剂盒（流式细胞仪法） | 100测试/盒 | 盒 | 115/测试（11500/盒） | 4000 | 1.方法学：流式细胞仪法 2.检测指标：六色荧光标记，检测淋巴细胞中T淋巴细胞、辅助/诱导T淋巴细胞和抑制/细胞毒T淋巴细胞、B淋巴细胞和NK淋巴细胞的百分率、CD3+CD4/CD3+CD8比值等七个指标； 3.用途：本产品与流式细胞仪配套使用，用于确定裂解红细胞的全血样本中， 人类成熟淋巴细胞亚型的百分率，如T 淋巴细胞（CD3+）、B 淋巴细胞（CD3-CD19+）、 辅助/诱导T淋巴细胞（CD3+CD4+）、抑制/细胞毒 T 淋巴细胞（CD3+CD8+） 和自然杀伤细胞（CD3-CD16+和/或 CD56+）； 4.准确度：在质控品的靶值范围内； 5.线性：将细胞质控品连续倍比稀释，共形成5个浓度的样本，每个浓度重复检测4次。CD3+,CD3+CD4+浓度中位数和所有稀释度中位数绝对偏差＜3.5%，相对偏差＜7.5%；CD3+CD8+,CD3-CD19+,CD3-CD(16+56)+ 浓度中位数和所有稀释度中位数绝对偏差＜2%，相对偏差＜11%； 6.精密度：CD3+,CD3+CD4+淋巴细胞亚群CV值＜7%；CD3+CD8+,CD3-CD19+,CD3-CD(16+56)+淋巴细胞亚群CV≤9%； 7.染色稳定性：阳性百分比≥30%，相对偏差≤10%，阳性百分比在10%-30%，相对偏差≤20%，阳性＜10%，相对偏差值≤30%； 8.对比实验：使用已获批的同类试剂，对560例样本进行检测，两组检测结果分别进行相关性分析，T淋巴细胞（CD3+）、辅助/诱导T淋巴细胞（CD3+CD4+）、抑制/细胞毒T淋巴细胞（CD3+CD8+）和自然杀伤细胞（CD3-CD16+和/或CD56+）结果相关性R2≥0.98，B淋巴细胞（CD3-CD19+）R2=0.9690； 9.特殊样本：特殊样本分析性良好，经验证溶血、高脂、黄疸及类风湿因子对本试剂的检测结果没有影响。抗体特异性强； 10.适用仪器：本品适用于BD FACSCanto™ II、BD FACSAria™ II、BC Navios™ 、BC DxFLEX、 ACEA NovoCyte™、Mindray BriCyte E6、BeamDiag BeamCyte机型。充分满足客户在各种流式平台上应用的合规性； 11.有效期：储存条件：2～8℃避光储存，有效18个月。避免冷冻，开瓶后产品效期为12个月； | 本产品与流式细胞仪配套使用，用于确定裂解红细胞的全血样本中， 人类成熟淋巴细胞亚型的百分率，如T 淋巴细胞（CD3+）、B 淋巴细胞（CD3-CD19+）、 辅助/诱导T淋巴细胞（CD3+CD4+）、抑制/细胞毒 T 淋巴细胞（CD3+CD8+） 和自然杀伤细胞（CD3-CD16+和/或 CD56+）； | 新技术、新项目
| 绝对计数管 | 50测试/盒 | 盒 | 32/测试 （1600/盒） | 4000 | 50测试/盒 | 在经验证的流式细胞仪上直接确定血液标本中的淋巴细胞及亚群、粒细胞、单核细胞的绝对计数
备注：本项目说明中所提出的条款技术规格、要求、参数和标准仅系说明并非进行限制，供应商可提出替代的技术规格、要求、参数和标准，并在技术文件中详细说明，但该替代应不低于磋商文件的规定和要求。如果提报耗材有附带产品需同时提交附带产品所需资料。