## 2026-013
2026-013项目清单
包号 | 耗材名称 | 规格 型号 | 单位 | 最高限单价 （元） | 预估年使用量 | 参考技术参数 | 产品用途 | 备注
1 | 医用交联透明质酸钠凝胶 | 3ml | 支 | 580 | 10 | 1.支撑在窦腔中动力粘度应不小于35000mpa.s,内毒素小于0.2eu/mg；投标人须提供对应规格的第三方检测报告或注册产品技术要求复印件 2.产品湿热灭菌，达到无菌，规格3ml 3.医用交联透明质酸钠凝胶为无色、 透明的凝胶，无任何肉眼可见的异物。 | 本产品需具备三类医疗器械注册证，注册证适用范围需包含“耳鼻喉科鼻窦炎的鼻内镜手术后术腔充填(充填前术腔应止血)，隔离手术创面，辅助减少术后粘连和疤痕形成。”或类似表述
2 | 藻酸盐创面敷料 | 5*5cm | 片 | 15 | 200 | 规格：5*5cm 材质：藻酸盐纤维，非自粘型无菌敷料，注册证使用范围必须包含“PICC穿刺点渗液的吸收” | 用于PICC穿刺术后渗液的吸收，保持穿刺点干燥，且不用缩短换药间期（如用纱布敷料需2天换药）
3 | 可吸收性缝线 | 各型号 规格 | 根 | 40 | 各型号规格年用量约：240 | 缝线由聚对二氧环己酮材料制成，无菌，可吸收性单股缝线，染为紫色。组织反应小、耐消化液，支撑时间不少于6周、完全吸收前持续有强度。 线长：45cm±5cm /60cm±10cm 针长：约22mm/17mm/36mm ；缝线带有抗菌涂层优先；型号齐全满足临床需求。 | 用于手术缝合使用，本产品需具备三类医疗器械注册证，注册证适用范围需包含：“可用于软组织缝合，适合既需要缝线吸收又需要长时间伤口支持（长达六周）的部位。”或类似表述。
4 | 一次性使用腔内闭式镜头清洗穿刺器 | 各型号 规格 | 套 | 2000 | 300 | 产品应由清洗气液管路、负压三通管、穿刺套管、密封盖、穿刺锥组成，并配备腔镜镜头冲洗消毒液；穿刺套管外径11 mm～12 mm、长度100 mm～110 mm，穿刺锥外径11 mm～12 mm、长度190 mm～200 mm，清洗气液管路长度≥2000 mm；各接口、阀门、密封盖在无漏气，密封盖应保证器械进出时气密性良好，投标文件需附注册检验报告中密封性页复印件等证明材料。产品应采用环氧乙烷灭菌或辐照灭菌，并提供灭菌验证报告，环氧乙烷残留量应符合GB/T 16886.7要求。 | 用于腹部、胸部等微创手术，建立和维持内窥镜器械进入腹腔或胸腔的工作通道，使用腔内镜头清洗器可助力镜头原位清洗。投标人须提供有效的《医疗器械注册证》，注册证适用范围须明确包含"用于腹部、胸部微创手术中建立内窥镜器械进入腹腔或胸腔的工作通道，并可对腔镜镜头进行原位清洗"或类似表述。
5 | 一次性使用换药碗 | 盛液量300mL左右 尺寸大约：80mm×60mm | 个 | 0.6 | 4000 | 盛液量300mL左右 尺寸大约：80mm×60mm 塑料材质，无菌包装 | 吸痰盛液用
6 | 一次性医用中单 | 20cm*230cm（定制） 100cm*125cm（定制） 125cm*160cm（定制） | 块 | 6.2-8.1 | 各型号年用量约：5500 | 产品型号尺寸与科室目前使用被服相匹配；材质：无纺布。要求柔软、贴合性好且具备短时阻隔少许血液体液功能。 | 用于隔离手术棉被，改变以往布类被套完全隔离不了体液血液污染而频繁清洗棉被的状况。
7 | 雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统 | 各型号规格 | 个 | 29000/个 | 20-30个 | 1、产品为球囊扩张式雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统，由预装药物支架与配套输送系统组成；支架基材采用 L605 钴铬合金。2、支架药物活性成分为雷帕霉素，支架直径覆盖2.5‑5.0mm；支架长度覆盖8‑20mm；支持 0.014" 导丝系统；输送系统为快速交换球囊导管结构。3、支架涂层具备良好生物相容性，药物可控缓释，能够抑制血管内膜增生，降低支架内再狭窄风险。4.产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 5、 | 产品具备国家第三类医疗器械注册证，注册证适范围包含“椎动脉颅外段狭窄的治疗。”或类似表述。
本项目说明中所提出的参数和标准仅系说明并非进行限制，供应商可提出替代的参数和标准，并在技术文件中详细说明，但该替代应不低于本文件的规定和要求
备注：本项目说明中所提出的条款技术规格、要求、参数和标准仅系说明并非进行限制，供应商可提出替代的技术规格、要求、参数和标准，并在技术文件中详细说明，但该替代应不低于磋商文件的规定和要求。如果提报耗材有附带产品需同时提交附带产品所需资料。