威海市立医院牛头注射窗与铅箱采购项目（202610-1）材料目录
欢迎生产企业、经营企业以及潜在供应商前来我院相关科室介绍产品，同时提交产品资料。有意向者必须提供符合我院要求的报名材料（纸质文件一份，纸质文件的电子版扫描件文件一份，电子文件报名时发邮箱whslyyzbb5208592@163.com），并保证所提供的各种材料真实、有效、齐全，承担相应的法律责任。请按下列顺序装订：
一、报名材料要求
1. 准备纸质文件一份，每页加盖报名公司公章（报名时不用提交，后期现场会用）；
2. 报名文件：纸质文件的扫描件文件PDF版（内容包含报价单）发邮箱whslyyzbb5208592@163.com；
3. 报名供应商要保证所提供的各种材料真实、有效、齐全，承担相应的法律责任。
2、 纸质版材料装订顺序
1、 封面：详见附件1。
2、报价表：详见附件2。
3、调研比选项目报名表：详见附件3。
4、企业信用承诺书（请填写附件4）。
5、产品名称、规格型号、生产厂家（品牌）、供应商名称、联系人姓名及联系方式、邮箱等信息。
6、产品彩页、产品说明书、产品实物图片。
7、供应商资质、法人给业务员的授权书（加盖公章，法人和被授权人签字），附法人和被授权人的身份证复印件，以及被授权人在投标公司所缴纳社保证明。。
8、其他医院合同复印件或相关发票(三级医院排在前面，合同需体现产品信息，发票建议提前查验，避免出现冲红发票等问题）。
9、用户名单、采购时间。
10、材料真实性及购销廉洁声明（见附件5）
11、评分表（见附件6）。
   12、项目内容
（一）项目名称：牛头注射窗与铅箱采购项目，项目最高限价49000元。
（二）牛头注射窗参数，数量1个，最高限价35000元。
1、 适用放射性药物注射使用。
2、铅屏蔽设计符合 ICRP 辐射环境安全相关要求。
3、设备表面采用 304 不锈钢板制作。 
4、正面铅防护屏风：铅当量 10mm Pb，尺寸 800mm（宽）×1800mm（高）。
5、牛头注射屏蔽铅当量：10mm Pb。
6、观察视窗：200mm×300mm，铅当量 10mmPb 铅玻璃。 
7、注射视窗：200mm×250mm，铅当量 10mmPb 铅玻璃。 
8、配套配置：照明灯 ×1、紫外灯 ×1、插座开关 ×1、喊话装置 ×1。
9、标配附件：铅垃圾收集箱。 
10、供电电源：10A/220V。
11、交付资料：提供第三方铅当量屏蔽检测报告、304 不锈钢材质证明文件、出厂合格证。
12、产品类别：辐射防护装备，质保不少于1年
[bookmark: _GoBack]（三）铅箱参数，数量2个，单个最高限价7000元。
1、整体结构：六面全包屏蔽结构，外壳采用304 不锈钢材质，箱体内部铅板内衬屏蔽，防腐耐擦洗、适合核医学放射性药物储存使用。
2、密封设计：箱盖配置优质密封胶条，闭合严密，有效防止射线散射、粉尘外溢。
3、屏蔽性能：整体5mmPb 铅当量六面均匀屏蔽，符合辐射安全防护规范要求。
4、防护门结构：采用前开式平口重叠防护门，门缝重叠屏蔽设计，无射线泄漏死角。
5、门锁配置：配备2 把不锈钢防盗执手锁，保障放射性物资存放安全。
6、设备外尺寸：400mm(H)×400mm(W)×400mm(D) 标准立方箱体。
7、适用场景：用于核医学科室放射性药物、放射源、放射性废弃物安全储存与暂存。
8、交付要求：可提供第三方铅当量检测报告、304 不锈钢材质证明、出厂合格证，质保不少于1年。
（四）经营企业资格要求
1、有效的经营企业营业执照，经营范围包含一类医疗器械销售或医用射线防护用品销售
2、厂家具备辐射安全许可证（生态环境部门核发），证书在有效期内。
3、未被列入信用中国严重失信主体名单、政府采购严重违法失信名单。
4、近 3 年内无辐射安全相关重大行政处罚记录。





本项目说明中所提出的参数和标准仅系说明并非进行限制，供应商可提出替代的参数和标准，并在技术文件中详细说明，但该替代应不低于本文件的规定和要求（本报价包含产品安装费、材料费、人工费、运输费、税费等所有费用）。

[bookmark: _Hlk107847759]请将上述所有文件每页加盖报名公司公章后，上传至指定邮箱。一份纸质版材料，待采购会时提交。请严格按照本清单内容递交报名材料，否则视为自动弃权！
递交材料经院方审核通过后，医院会发邮件通知正式商谈的具体时间地点，届时请带1份书面报价单（格式如下），要求密封，报价单和密封信封上加盖公司公章，现场递交。


[bookmark: _Hlk107847795]附件1：


威海市立医院

牛头注射窗与铅箱采购项目
编号（202610-1）

报
名
文
件



单位名称：                          （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：              （签字）
     年    月    日


附件2：
报价单
	序号
	产品名称
	数量
	铅当量
	规格
	装饰面
	单价
	总价
	质保期
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	合计
	
	
	
	
	
	
	
	



附件3：
威海市立医院招标采购项目报名表
	项目名称
	牛头注射窗与铅箱采购项目




	序号
	项目信息
	相关附件名称
	附件页码

	1
	报名单位信息
	公司名称
	
	①营业执照

	

	
	
	详细地址
	
	
	

	
	
	统一社会信用代码
	
	
	

	
	
	法定代表人姓名
	
	
	

	2
	报名人
信息
	姓  名
	
	②法人授权委托书
	

	
	
	身  份
	□法定代表人
□委托代理人
	
	

	
	
	身份证号码
	
	
	

	
	
	联系电话
	
	
	

	
	
	邮  箱
	
	
	

	3
	报名产品信息
	产品产地品牌
	（品牌）
	
	

	
	
	规格型号
	
	
	

	5
	信用信息
	是否被列入失信被执行人
	□是   □否
	③信用中国报告
	


附件4：
企业信用承诺书
	单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	

	联系人
	

	联系地址
	

	联系电话
	

	诚信档案记录情况
	




	信用承诺
	我公司自愿参加贵院组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力;具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;有履行合同所必需的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录:符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，原承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。


企业名称（盖章）：
法定代表人（签字）：
二〇   年   月   日





附件5：材料真实性及购销廉洁声明

承诺书
威海市立医院：
针对贵院此次采购，我公司郑重承诺：所提供资料真实有效，无任何虚假成分。如有虚假，由此产生的一切后果由本公司承担。
为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药销售行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，我公司郑重承诺并遵守：
一、我方按照《民法典》及本承诺购销医用耗材、试剂。
二、我方不以回扣、宴请等方式影响医院工作人员采购或使用产品的选择权，不在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿等费用。
三、我方指定销售代表承诺在工作时间到医院指定地点联系商谈，不到住院部、门诊部、医技科室等推销产品，不借故与工作人员访谈并提供任何好处费等。
四、我方如违反本承诺，一经发现，医院有权终止购销合同，并向有关行政部门报告。如我方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照相关规定处理。
五、本承诺作为产品购销协议的一部分，具有相同法律效力。



公司（签章）
年  月  日
附件6：评分表
	[bookmark: OLE_LINK1]序号
	评审项目及标准分
	评  分  标  准

	1
	报   价
40分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40。

	2
	质
量
和
服
务
	技术质量方面
40分
	投标人选用的产品不能实质性响应招标文件技术要求的投标无效。能实质响应招标文件要求的，参数全部满足得40分，每有一项负偏离扣2分，扣完为止。
投标人应提供所投报产品的宣传彩页或技术白皮书或检测报告或厂家的技术说明等证明材料，证明其投标产品的技术性能，如未提供，且评标委员会对该条技术性能存疑，有权视为负偏离。 

	3
	
	售后服务承诺
10分
	由评委审核各投标人的投标文件后根据投标人售后及服务，维护成本及应急处理能力进行打分，完全符合要求，得满分10分，每有一处不足或缺陷，扣1分，扣完为止。

	4
	
	质保期6分
	投标人所报质保期不满足招标文件要求的为无效投标，在满足采购项目要求整机质保一年的基础上每增加一年质保期（不足一年不计分）计3分，该项最高计6分。

	5
	
	业绩4分
	自2023年1月1日至今（以合同签订时间或发票显示时间为准），每提供一份与所报产品同品牌型号供货业绩的，得2分；本项最高得4分。
注，采购文件中需提供完整的合同复印件或者完整的供货发票复印件，否则不得分。

	得分：
	




