## 2026-016
2026-016项目清单
包号 | 耗材名称 | 规格 型号 | 单位 | 最高限单价 （元） | 预估年使用量 | 参考技术参数 | 产品用途 | 备注
1 | 一次性除颤使用电极片 | 8-12cm | 片 | 200 | 50 | 除颤电极片直径8-12cm，有效面积≥80cm；是配合除颤仪使用的预置导电凝胶的即拆即用耗材。 | 用于心搏骤停、恶性心律失常的紧急电除颤，尤其在急性心梗、高恶性心律失常风险的患者可以提前预置电极片，可以大幅度缩短除颤准备时间、显著减少胸外按压中断时间，预置凝胶分布均匀、减少皮肤损伤风险，封闭式粘附结构稳定接触界面、减低医护人员意外触电风险。
2 | 靶向灌注导管 | 130-140cm | 套 | 2000 | 10 | 长度：130-140cm、外径：2.1/2.4/2.8F，适配≥5F导引导管、0.014inch导引导丝；一种专用于血管内靶向介入诊断或治疗的医疗器械 | 产品具有三类医疗器械注册证，产品适用范围包括“用于经皮穿刺法血管内靶向介入诊断或治疗病变组织的液体灌注，其临床应用功能为冠状动脉血管分支选择性造影诊断、选择性给药治疗。”或类似表述
3 | 冠脉乳突球囊扩张导管 | 各型号 规格 | 套 | 1000 | 36 | 长度：130-145cm，球囊直径：2.5/3.0/3.5/4.0mm、直径：8/12/16mm；为快速交换型球囊扩张导管、球囊表现带有乳突点， | 产品具有三类医疗器械注册证，适用范围包括“用于冠状动脉缺血患者冠状动脉狭窄部分的球囊扩张”或类似表述。
4 | 医用几丁糖 | 防粘连膜片60mm*90mm | 片 | 700 | 各型号年用量约：250 | 类别：三类医疗器械 产品：无菌 功能：促进上皮细胞增长，抑制成纤维细胞生长，润滑生物屏障、抑菌促愈、增强免疫力、止血、预防术后粘连等作用。 细菌内毒素限量：＜20EU/件 重金属含量：≤15mg/Kg 粘度：＞1000mPa·s 有效成分含量：浓度≥20mg/ml，满足三家 | 产品具有三类医疗器械注册证，适用范围包括“适用于腹腔手术、妇产科手术、骨科肌腱等手术。”或类似表述
|  | 9ml | 支 | 600
5 | 动静脉插管 | （动脉）各规格型号 | 根 | 1313.4 | 2 （动、静脉型号各1） | 1. 一体式加长动脉插管：8.0mm,有排气侧孔,3/8” 2.成人股静脉插管：7.0mm 2.本产品由插管体、导丝、扩张器、穿刺针、刀片以及附件组成 | 产品具有三类医疗器械注册证，适用范围包括“用于心肺分流手术。使用时间最长不超过6小时。”或类似表述
|  | （静脉）各规格型号 |  | 11900
6 | 一次性射频消融电极 | 杆长：120mm、320mm； 弯曲角度：30°； 前端宽度：10.5mm、11.5mm； 电极头长度：5.5mm、6.0mm | 支 | 6000-9000 | 200 | 杆长：120ｍｍ（±５％）、320mm（±５％），弯曲角度：30°（±５％），前端宽度：10.5ｍｍ±10％、11.5ｍｍ±10％，电极头长度：5.5ｍｍ±10％、6.0ｍｍ±10％ | 产品具有三类医疗器械注册证，适用范围包含“该产品与本公司的射频止血系统（型号40-403-1），预期用于手术中，利用射频能量和生理盐水对软组织和骨骼进行止血和凝固。生理盐水用于术中冲洗和降温。在医疗机构中使用。其中23-317-1、23-320-1只包含对软组织的止血和凝固。 | 设备配套耗材：射频止血系统（40-403-1）
7 | 一次性使用高频切开刀 | 各种规格型号 | 把 | 1530 | 90 | （黄金刀） 1.刀头长度包含1.5mm 2mm 4mm 2.刀头具有钛合金涂层，减少黏连 3.刀头材质由06Cr19Ni10 (SUS304)、TiN、氧化锆等构成 4.包含注水款和不注水款，注水款刀头最前端有注液孔（非刀头根部及侧部） 5.注液通道管腔耐受压力值≥20ATM 6.外管材质为聚四氟乙烯 (PTFE)，中管为海波管结构 7.外管直径≤2.3mm 8.外管前段有环形标记 9.有效工作长度 1650mm—2350 mm | 产品具有第三类医疗器械注册证，适用范围包括“与软性内窥镜和高频手术设备配合使用，利用高频电流切开消化道内组织。还可以通过产品内部管腔进行术中冲洗”或类似表述
8 | 全覆膜快速交换胆道金属支架系统 | 各种规格型号 | 个 | 13410 | 2 | 1.支架直径：8mm和10mm。 2.支架长度：40mm，60mm，80mm。 3.铂芯镍钛合金材质，有助于在扭曲的解剖位置放置，保持胆管通畅；径向扩张力更强，防止支架移位；全长的不透射线性，提高支架植入期间的可透视性。 4.单喇叭口设计，防移位，闭合环状，末端防止损伤胆管内壁。 5.支架支持释放80%仍可回收。 6.x线透视标记，帮助提高释放支架的准确性。 7 全覆膜快速交换胆道金属支架表面覆盖有涂层，用以降低肿瘤穿过支架向内生长的可能性。 8.快速交换系统。 9.容纳0.035 in (0.89 mm) 的导丝。 | 产品具有第三类医疗器械注册证，适用范围包括“对恶性肿瘤引起的胆管狭窄进行姑息治疗”或类似表述
本项目说明中所提出的参数和标准仅系说明并非进行限制，供应商可提出替代的参数和标准，并在技术文件中详细说明，但该替代应不低于本文件的规定和要求